Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Aparat Echokardiograf

| Pełna nazwa echokardiografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich i wadze maksymalnie 85 kg | TAK |  |  |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w monitor obrazowy z matrycą LCD typu TFT IPS o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 pikseli z ekranem o przekątnej min. 21" z progresywnym wyświetlaniem obrazu (bez przeplotu), z powierzchnią antyrefleksową. | TAK |  |  |
|  | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |  |
|  | 1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej” | TAK |  |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min 20 cm, obrót w lewo/prawo min. 170° | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym | TAK |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund | TAK |  |  |
|  | Dynamika aparatu min. 280 dB | TAK |  |  |
|  | Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min. 1–20 MHz | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | TAK |  |  |
|  | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych | TAK |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do 30 cm | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |  |
|  | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Tryb duplex (B + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-Mode | TAK |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min 4 | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 obrazów na sek. | TAK |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badań: - kardiologicznych | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |  |
|  | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. od -15 m/s do 0 i od 0 do 15 m/s | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) dla zerowego kąta bramki min. od -8 m/s do 0 i od 0 do 8 m/s | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Kolorowy dla zerowego kąta min. 3,0 m/sek. | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30º | TAK |  |  |
|  | Doppler tkankowy oferowany na głowicy sektorowej | TAK |  |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm | TAK |  |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK |  |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych oraz transkranialnych (TCD) | TAK |  |  |
|  | Zakresie częstotliwości min od 1,0 do 4 MHz (±1 MHz) | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów głowicy min. 80 | TAK |  |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o system obsługi protokołu FAST | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala | TAK |  |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania, umożliwiający połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
|  | Wbudowana w aparat karta sieciowa w standardzie min. 10/100/1000 Mbps, umożliwiająca eksport badań w formacie DICOM np do systemu PACS. | TAK |  |  |
|  | Automatycznie dogrywana przeglądarka plików DICOM, dołączana przy eksporcie badań na nośniki zewnętrzne | TAK |  |  |
|  | Możliwość ukrycia danych osobowych pacjenta przy eksporcie badań na nośniki zewnętrzne | TAK |  |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% ekranu | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną przezprzełykową matrycową o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 2 400 | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę microconvex do badań jamy brzusznej dzieci i nowordków oraz badań przeciemiączkowych o zakresie częstoliwości od min. 5,0 do 8,0 MHz, liczbie elementów akustycznych min. 192, promieniu krzywizny maks 15mm oraz kącie pola widzenia min 90° | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne. | TAK / NIE |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat od momentu złożenia oferty | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok | TAK |  |  |
|  | Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w czasie rzeczywistym (kombinacje PW/PW, TID/TDI, PW/TDI) funkcja niezastąpiona do pomiaru E/e’ zwłaszcza u pacjentów z asynchronią | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt |
|  | Moduł EKG z analizą krzywej oddechowej | TAK |  |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr  oferowany” musi być w całości wypełniona.